人工智能辅助诊断系统调研要求

一、技术参数

| 序号 | 调研参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 硬件配置及资质要求 |
| 1.1 | 专用塔式或机架式机箱：一套 |
| 1.1.1 | CPU芯片组Intel® Xeon 服务器级别CPU *2 |
| 1.1.2 | 内存≥64GB |
| 1.1.3 | 硬盘容量≥10T |
| 1.1.4 | SSD硬盘容量≥2T |
| 1.1.5 | GPU支持≥2组，Nvidiva GeForce RTX |
| 1.1.6 | 系统：Software Ubuntu 16.04 LTS 64位 |
| 1.1.7 | 显示器：一套 |
| 1.18 | USB鼠标键盘：一套 |
| 1.19 | 其他：千兆网线、螺丝刀、插排 |
| 1.2 | 资质要求 |
| 1.2.1 | 提供同一品牌人工智能头颈CTA、脑CT灌注图像处理功能的产品，方便使用和维护； |
| 1.2.2 | 提供具备头颈CTA功能CFDA（NMPA）二类（或三类）注册证，并提供注册证编号 |
| 1.2.3 | 可对头颈动脉血管是否存在50%及以上狭窄进行辅助诊断评估，提供有效证明。 |
| 1.2.4 | 图像自动后处理合格率达90%以上，提供有效证明。 |
| 1.2.5 | 具备头颈CTA功能MDR CE认证，并提供注册证编号。 |
| 2 | 影像传输与显示 |
| 2.1 | 支持影像自动拉取DICOM节点 目标影像序列 |
| 2.2 | 支持影像自动接收DCIOM节点推送至AI服务的影像序列 |
| 2.3 | 支持患者列表查阅目标患者基本信息、影像处理状态、处理医生、数据操作情况、诊断结果；同时提供技师、医生、管理员智能工作列表方便处理待办任务，支持个性化搜索、个性化筛选目标病例 |
| 2.4 | 提供移动工具，便捷移动影像位置，默认快捷键M |
| 2.5 | 支持影像放大缩小，“+”“-”可便捷放大图像方便观察影像细节 |
| 3 | 头颈CTA人工智能影像辅助诊断系统 |
| 3.1 | 影像浏览及阅片 |
| 3.1.1 | 具备影像播放功能，左键长按拖拽可便捷播放影像序列方便快速查看影像概况 |
| 3.1.2 | 支持血管分析多序列联动，可便捷查看CPR、Lumen血管横断面原图、Xsection图层 |
| 3.1.3 | 支持MIP多序列联动显示，可便捷切换去骨MIP、带骨MIP同一图层 |
| 3.1.4 | 原图多序列联动显示，可便捷切换原图与自定义层厚原图同一图层 |
| 3.1.5 | 原图快速切换图层，可从VR影像快捷定位至原图具体图层 |
| 3.1.6 | 显示/隐藏meta信息，可显示/隐藏图窗Dicom影像meta信息，支持快捷键 |
| 3.1.7 | 显示/隐藏血管分割，可在原图显示/隐藏血管分割详情 |
| 3.1.8 | 显示/隐藏中心线，可在CPR、头颈VR影像序列显示/隐藏血管中心线 |
| 3.1.9 | 显示/隐藏血管分段信息，可在CRP、头颈VR影像序列显示/隐藏血管分段标识 |
| 3.1.10 | 显示/隐藏前后循环，可在头颈VR影像序列显示/隐藏颈动脉循环系统、椎基底动脉系统标识 |
| 3.1.11 | 显示/隐藏血管命名，可在头颈VR影像序列显示/隐藏颈内动脉、椎动脉血管命名，默认快捷键A |
| 3.1.12 | 3D多平面重组，支持图像进行轴位、冠状位、失状位、任意角度斜位图像重组 |
| 3.1.13 | 影像窗宽窗位调整，右键长按拖拽可自定义调整影像窗宽窗位，可快捷键调整预设窗宽窗位，可快捷键恢复默认窗宽窗位默认快捷键ESC |
| 3.1.14 | 图窗全屏，Dicom View整体布局灵活缩放调整，可进入图窗全屏模式、退出图窗全屏模式 |
| 3.1.15 | 添加病例标签，可对病例快速添加标签，方便病例分类、记录病例概要 |
| 3.1.16 | 狭窄诊断快捷布局，方便全屏浏览CPR&Xsection布局，全屏浏览Lumen&Xsection布局，全屏浏览原图&CPR&Lumen&Xsection布局 |
| 3.1.17 | 图窗标尺，各图窗提供自适应标尺 |
| 3.1.18 | 使用说明，方便快速查阅产品操作快捷键说明 |
| 3.1.19 | 问题反馈，用户可提交产品使用过程遇到的功能性、算法性、体验性问题，产品会根据用户反馈，针对性提升产品为客户提供更满意的AI服务 |
| 3.1.20 | 语言皮肤，可便捷切换中文/英文语言皮肤，方便国际用户使用 |
| 3.1.21 | 提供长度测量工具 |
| 3.1.22 | 提供区域测量工具 |
| 3.1.23 | 提供箭头标记工具，方便在影像上完成注释 |
| 3.1.24 | 支持长度测试、区域测量、箭头编辑操作结果修改 |
| 3.1.25 | 支持测量、箭头标记操作结果删除 |
| 3.2 | 影像后处理 |
| 3.2.1 | 具备实时VR重建功能，支持360度无间隔的实时VR渲染重建 |
| 3.2.2 | 支持去骨VR体渲染重建，自动生成头颈VR/VRMIP/INVERSE VRMIP序列、颅内VR/VRMIP/INVERSE VRMIP序列，其中颅内VR/VRMIP/INVERSE VRMIP支持预设脑动脉颅外段起点 |
| 3.2.3 | 支持带脑类MR VRMIP体循环重建，自动生成类MR VRMIP正视、俯视、仰视序列，支持预设脑动脉颅外段起点 |
| 3.2.4 | 支持带骨VR体渲染重建，自动生成颅内带骨vr序列 |
| 3.2.5 | 支持头颈联扫CTA图像、单独颅内/颈部CTA的图像的VR、CPR及拉直探针重建 |
| 3.2.6 | 支持前循环VR体渲染重建，自动生成头颈前循环VR/VRMIP序列、颅内前循环VR/VRMIP序列，其中颅内前循环VR/VRMIP支持预设脑动脉颅外段起点 |
| 3.2.7 | 支持后循环VR体渲染重建，自动生成头颈后循环VR/VRMIP序列、颅内后循环VR/VRMIP序列，其中颅内后循环VR/VRMIP支持预设脑动脉颅外段起点 |
| 3.2.8 | 支持大脑动脉环（Willis环）体渲染重建，自动生成大脑动脉环VR/VRMIP体渲染序列 |
| 3.2.9 | 支持去骨MIP最大密度投影重建，自动生成冠位、矢位、轴位去骨最大密度投影序列，支持预设MIP影像层厚、间距 |
| 3.2.10 | 支持带骨MIP最大密度投影重建，自动生成冠位、矢位、轴位带骨最大密度投影序列，支持预设MIP影像层厚、间距 |
| 3.2.11 | 支持自定义层厚原图，自动生成自定义层厚原图，支持预设层厚 |
| 3.2.12 | 支持颈部血管自动曲面重建，自动生成颈动脉、椎动脉CPR曲面重建序列；支持预设颈动脉、椎动脉终点，支持预设图像序列旋转角度间隔，支持闭塞血管自动追踪补全 |
| 3.2.13 | 支持颅内血管自动曲面重建，自动生成大脑前动脉、大脑后动脉、大脑中动脉CPR曲面重建序列，支持预设图像序列旋转角度间隔，支持闭塞血管自动追踪补全 |
| 3.2.14 | 支持颈部血管自动拉直重建，自动生成颈动脉、椎动脉Lumen拉直序列；支持预设颈动脉、椎动脉终点，支持预设图像序列旋转角度间隔，支持闭塞血管自动追踪补全 |
| 3.2.15 | 支持颅内血管自动拉直重建，自动生成大脑前动脉、大脑后动脉、大脑中动脉Lumen拉直序列；支持预设图像序列旋转角度间隔，支持闭塞血管自动追踪补全 |
| 3.2.16 | 支持颈部血管自动探针重建，自动生成颈动脉、椎动脉探针序列，支持预设颈动脉、椎动脉终点；支持预设探针显示间隔 |
| 3.2.17 | 支持颅内血管自动探针重建，自动生成大脑前动脉、大脑后动脉、大脑中动脉曲面重建CPR序列；支持预设探针显示间隔 |
| 3.2.18 | 体渲染-渲染库配置，支持按需选择渲染库预设模板 |
| 3.2.19 | 去骨体渲染序列视角配置，支持按需预设去骨体渲染图像默认视角及序列旋转范围 |
| 3.2.20 | 去骨体渲染序列FOV配置，支持按百分比预设去骨体渲染图像默认FOV |
| 3.2.21 | 颈外动脉、锁骨下动脉自动重建配置，支持预设去骨体渲染图像重建是否包含颈外动脉、锁骨下动脉 |
| 3.2.22 | 体渲染图像分辨率配置，支持预设体渲染生成影像序列分辨率 |
| 3.2.23 | 组合图重建，支持照相生成CPR&Xsection、Lumen&Xsection、CPR&Lumen&Xsection三种模式组合图 |
| 3.2.24 | 注释图重建，支持照相生成带有参数测量结果的影像序列，其中照相范围支持缩放调整 |
| 3.2.25 | 具备血管自动命名功能，自动命名头颈部17支血管命名，包括主动脉弓、头臂干、左锁骨下动脉、有锁骨下动脉、左颈总动脉、右颈总动脉、左颈内动脉、右颈内动脉、左椎动脉、右椎动脉、基底动脉、左大脑前动脉、右大脑前动脉、、左大脑中动脉、右大脑中动脉、左大脑后动脉、右大脑后动脉 |
| 3.2.26 | 具备血管自动分段功能，颈内动脉支持7分段、椎动脉支持4分段、大脑前动脉3分段、大脑中动脉3分段、大脑后动脉3分段 |
| 3.2.27 | 支持任意血管自定义命名 |
| 3.3 | 影像后处理结果编辑 |
| 3.3.1 | 实时VR重建，支持360度无间隔的实时VR渲染重建 |
| 3.3.2 | 编辑血管分析起点，支持调整头颈部任意血管CPR、Lumen序列起点 |
| 3.3.3 | 编辑血管分析终点，支持调整头颈部任意血管CPR、Lumen序列终点 |
| 3.3.4 | 闭塞血管分管分析补全，支持补全头颈部任意血管CPR、Lumen闭塞段血管 |
| 3.3.5 | 修剪单支血管，支持选择VR体渲染单支血管自动完成修剪 |
| 3.3.6 | 框选修剪血管，支持框选VR体渲染范围血管自动完成修剪 |
| 3.3.7 | 增加分割，支持框选、二值化、2D填充、3D填充增加血管分割来调整重建影像 |
| 3.3.8 | 删除分割，支持减选、橡皮删除血管分割来调整重建影像 |
| 3.3.9 | 适合诊断，自动保存重建影像结果及影像处理人用户信息 |
| 3.3.10 | 不适合诊断，自动删除重建影像结果，仅可浏览Dicom原图 |
| 3.3.11 | 支持颈外血管重建 |
| 3.4 | 病灶检出与分析 |
| 3.4.1 | 具备斑块检出功能，自动检出头颈部血管所有斑块，定性斑块类型为钙化、非钙化、混合，并定位斑块分段位置 |
| 3.4.2 | 具备狭窄量化功能，自动检出头颈部血管所有狭窄，量化狭窄程度，判断狭窄分级程度（轻度狭窄、中度狭窄、重度狭窄、闭塞），并定位狭窄分段位置 |
| 3.4.3 | 具备支架检出功能，自动检出头颈部血管所有支架，定位支架分段位置 |
| 3.4.4 | 提供动脉瘤量化信息，自动检出头颈部血管动脉瘤，量化瘤径、最大径、长径、短径、体积，并定位动脉瘤分段位置 |
| 3.4.5 | 具备病灶标记显示功能，支持在VR体渲染、CPR、Lumen、原图显示具体病灶标记，方便快速定位病灶位置 |
| 3.4.6 | 具备病灶标记联动功能，后处理影像标记支持联动显示，选中任意病灶各影像该病灶高亮显示 |
| 3.4.7 | 具备原图病灶提醒功能，原图图窗切片栏高亮显示病灶具体定位，原图范围显示病灶具体位置 |
| 3.4.8 | 具备显示/隐藏动脉瘤轮廓功能，VR体渲染支持显示动脉瘤标记、原图支持显示动脉瘤分割轮廓 |
| 3.4.9 | 狭窄程度提示：轻度、中度、重度、完全闭塞 |
| 3.4.10 | 支持病灶列表显示影像诊断结果、血管分支病灶汇总结果、血管分段具体病灶诊断详情，包括斑块、狭窄、动脉瘤、支架定量定位信息 |
| 3.4.11 | 支持调整修改病灶狭窄程度、斑块类型、动脉瘤量化参数结果 |
| 3.4.12 | 支持删除病灶结果，可Delete快捷键操作 |
| 3.4.13 | 添加狭窄，支持在拉直&原图右键添加狭窄，自动判断斑块属性、量化狭窄程度、定位狭窄分段位置 |
| 3.4.14 | 添加动脉瘤，支持在拉直&原图右键添加动脉瘤，自动完成动脉瘤分割，量化动脉瘤最大径、长短径、体积、瘤径，定位动脉瘤分段位置 |
| 3.4.15 | 添加支架，支持在拉直&原图右键添加支架病灶，自动完成支架分段位置定位 |
| 3.4.16 | 起源异常诊断选项，支持在病灶列表选择影像起源异常情况，汇总至诊断结果 |
| 3.4.17 | Willi环异常评估选项，提供Willis环变异图文教学导航，支持修改Willis环异常评估结果，提供有效证明。 |
| 3.4.18 | 具备病灶筛选功能，支持筛选显示中度狭窄、重度狭窄、闭塞、动脉瘤、支架 |
| 3.5 | 一键报告与推动打印 |
| 3.5.1 | 提供结构化文本报告，根据诊断结果一键生成文本报告；报告报告支持配置狭窄程度分级标准、配置脑结构固定描述、配置狭窄程度范围描述；支持复制结果，支持勾选推送状态生成文本报告胶片 |
| 3.5.2 | 提供结构化表格报告，根据诊断结果一键生成表格报告，支持展开分段及隐藏分段结构化描述；支持勾选推送状态生成表格报告胶片 |
| 3.5.3 | 支持快捷推送，可配置推送影像规则，一键推送影像序列至目标DICOM 节点 |
| 3.5.4 | 支持自定义推送，可自定义选择待推送影像，一键推送影像序列至目标DICOM节点，影像支持勾选组合图、注释图、文本报告、表格报告推送状态加入推送影像序列 |
| 3.5.5 | 支持配置推送影像，可按规则选择目标影像，自动加入待推送影像序列 |
| 3.5.6 | 支持快捷打印，可配置打印胶片模板，一键完成胶片打印 |
| 3.5.7 | 支持自定义打印，可自定义选择待打印影像，一键完成胶片打印，支持勾选组合图、注释图打印状态加入打印胶片序列 |
| 3.5.8 | 支持配置打印模板，可按规则选择目标影像，自动加入待打印影像序列；支持预设胶片预设布局、支持预设胶片元信息 |
| 3.5.9 | 支持打印排版调整，可放大&缩小影像、个性化调整胶片布局、调整影像窗宽窗位，删除影像，调整影像排版顺序 |
| 3.5.10 | 支持智能排版，可一键根据预设规则完成影像排版，同类影像顺序排列，血管分析按血管名称排序 |
|  | CT脑灌注人工智能影像辅助诊断系统 |
| 4 | 提供脑灌注处理独立功能CFDA (NMPA)二类（或三类）注册证并提供证书编号 |
| 4.1 | 影像浏览及阅片 |
| 4.1.1 | 具备影像播放功能，左键长按拖拽可便捷播放影像序列方便快速查看影像概况 |
| 4.1.2 | 提供头颅最大密度投影图（tMIP），自动生成头颅最大密度投影图，方便医生查看血管的情况 |
| 4.1.3 | 提供动静脉标准点，自动筛选灌注扫描范围中中动静脉最亮的点作为动静脉标准点开计算TDC曲线 |
| 4.1.4 | 提供动静脉标准点时间-密度曲线图（TDC曲线图），TDC曲线为静脉注射造影剂的同时对选定的层面进行多次连续扫描，以获得相应层面内每一象素的时间-密度曲线(TDC) |
| 4.1.5 | 提供脑血流流量图（CBF）,自动生成脑血流流量图，并可配置色值区间，辅助医生查看脑血流量改变区域 |
| 4.1.6 | 提供脑血流容量图（CBV），自动生成脑血流容量图，并可配置色值区间，辅助医生查看脑血流量改变区域 |
| 4.1.7 | 提供对比剂平均通过时间图（MTT），自动生成对比剂平均通过时间图，并可配置色值区间，辅助医生判断脑组织对比剂通过时间的改变 |
| 4.1.8 | 提供对比剂峰值时间图（TTP），自动生成对比剂峰值时间图，并可配置色值区间，辅助医生判断脑组织对比剂峰值时间的改变 |
| 4.1.9 | 提供对比剂达峰时间图（Tmax），自动生成对比剂达峰时间图，并可配置色值区间，帮助医生判断脑组织对比剂达峰时间的改变 |
| 4.1.10 | 提供缺血组织对比图（Mismatch），根据Tmax>6s 以及CBF<30%自动生成低灌注区及核心梗死区，并在影像图像中进行标记 |
| 4.2 | 病灶检出与分析 |
| 4.2.1 | 自动生成多阈值的脑血流量对比图和体积，并支持个性化标准配置 |
| 4.2.2 | 自动生成多阈值的对比剂达峰时间对比图和体积，并支持个性化标准配置 |
| 4.2.3 | 具备参数图联动功能，多个参数图可进行同步联动 |
| 4.2.4 | 具备脑区自动分割功能，可根据脑组织解剖结构自动输出脑区 |
| 4.2.5 | 支持通过对比双侧脑组织发现参数异常区域，自动检出提示CBF、CBV、TTP、MTT、Tmax参数图异常区域 |
| 4.2.6 | 支持计算核心梗死区体积，自动输出全脑及各个脑区CBF<30%的核心梗死区体积 |
| 4.2.7 | 支持计算低灌注区体积，自动输出全脑及各个脑区Tmax>6s的所有脑组织的体积 |
| 4.2.8 | 支持计算核心梗死区及低灌注区不匹配比值，并支持个性化配置标准，自动输出相应量化结果 |
| 4.2.9 | 支持异常脑区手动修改，用户可根据需求删除异常区域脑区，系统将自动计算删除后的核心梗死区、低灌注区以及不匹配比值结果 |
| 4.2.10 | 支持ROI测量，用户可自定义勾画病灶区域，并自动输出脑区两侧ROI结果 |
| 4.2.11 | 支持CTP重建CTA图像，并支持手动调整CTP调整CTA的期相 |
| 4.2.12 | 为了体现产品的成熟性，注册证获批时间一年以上，提供证明。 |
| 4.3. | 一键报告与打印 |
| 4.3.1 | 结构化文本报告，根据诊断结果一键生成文本报告、表格报告，支持编辑与复制 |
| 4.3.2 | 支持快捷推送，按规则选择目标影像，自动加入待推送影像序列，一键推送影像序列至目标DICOM 节点 |
| 4.3.3 | 支持快捷打印，按规则选择目标影像，自动加入待打印影像序列；支持预设胶片预设布局、支持预设胶片元信息，支持配置打印胶片模板和自定义选择待打印影像，支持一键根据预设规则完成影像排版，一键完成胶片打印 |
| 5 | 配置管理平台智慧平台系统 |
| 5.1 | 支持快速登录、直列式图像列表显示、导航式图像检索、图像状态显示等便捷操作 |
| 5.2 | 支持统一授权管理现有或后续延展的智能影像应用系统 |
| 5.3 | 支持统一授权管理用户角色及权限 |
| 5.4 | 支持管理DICOM服务节点并进行相应配置 |
| 5.5 | 支持统一管理影像数据，对所有符合DICOM 3.0格式影响数据统一存储 |
| 5.6 | 支持子产品在同一平台运行及部署 |

二、本系统与医院PACS系统对接，渡劫费用含在报价中。提供终端用户不设数量限制，本次招标要求提供2台终端设备（分体电脑），费用含在报价中。

三、提供详细的使用人员培训计划及售后维保、系统升级等承诺。要求维保期不少于三年，维保期满后维保费用不大于中标价5%。

    - 四、提供2020年以来已使用该系统的三级及以上医院客户清单。