全自动血栓弹力图仪设备要求

一、技术要求

- 通道数量：单台机器具有≥12个相互独立的检测通道，可任意设置急诊位。

- 样本检测：检测通道间相互独立，样本检测过程中可随时增加待测样本，实现随到随测，无需等待。

- 试剂位：≥10个试剂位，试剂位具有定时自动混匀功能，支持试剂条码扫描、试剂在位检测，支持24小时在机冷藏。

- 反应杯：反应杯间相互独立，支持反应杯在不停机状态下随时添加。

- 样本位：可一次性装载≥30个样本，并支持不停机，连续不间断进样。

- 进样方式：原始采血管直接上机，闭盖穿刺进样，无需脱帽处理，机器可自动识别不同类型、不同规格采血管。

- 智能检测：支持加样针堵针、空吸和压力式液面检测，确保检测结果准确。

- 条码扫描：机器内置条码扫描，支持试剂和样本条码扫描，使信息更安全。

- 软件功能：支持检测结果自动判读。

- 急诊测试：配备独立急诊样本架，急诊样本优先检测，实现随到随测。

- 数据传输管理：支持LIS双通连接。

- 报告方式：能提供R、K、Angle(α)、MA、ACT、CI、A10等多种参数，支持数据和图形。

二、其他要求

列出投标产品配套的所有试剂中标号及收费编码，并且接受省平台议价。